## Material
PROCESSO: SEI-080002/003492/2025
INSTITUIÇÃO: |  |  | FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |  | CNPJ: |  | 10.834.118/0001-79
FORNECEDOR:
CNPJ: | [6 empty] | IE:
END: | [6 empty] | BAIRRO:
CIDADE | [6 empty] | CEP:
FONE: | [6 empty] | FAX:
E-MAIL: | [6 empty] | RESPONSÁVEL:
PRODUTOS
| ITEM | CÓDIGO SIGA | DESCRITIVO | MARCA | UND | QTDE | VLR UNIT. | VLR TOTAL
| 1 | Código do Item: 6518.038.0040 (ID - 145375) | MONITOR MULTIPARAMETRICO,PARAMETROS: CARDIACO (ECG), RESPIRACAO (RESP), CONCENTRACAO OXIGENIO CORRENTE SANGUINEA (SPO2), PRESSAO NAO INVASIVA (PNI), TIPO MONITOR: LCD 15 ``, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Especificação complementar: Monitor multiparamétrico que possua no mínimo os parâmetros: ECG, SPO2, PNI e Temperatura. Possibilidade de expansão para debito cardíaco, capnografia e monitorização de gases anestésicos. Deve ser composto de tela de resolução mínima de 1024x768 pontos, com display colorido, ampla visibilidade com capacidade de apresentar simultaneamente no mínimo 6 curvas. Deverá possuir interface de rede com capacidade de interconectar-se via rede local a uma central de monitoração. Possibilidade de seleção do tipo adulto/pediátrico/neonatal com indicação na tela. Deve possuir rotina de auto teste. ECG e Respiração Compatibilidade minima com cabos de 3 e 5 vias; Derivações selecionáveis: I, II, III, aVR, aVL, aVF e V; Aviso de falha no contato dos eletrodos; Detecção de marca-passo; Proteção para desfibrilação e eletrocirurgia; Ajuste de ganho (mV); Velocidades de varredura ajustáveis mínimas de 25 a 50 mm/segundo; Faixa de medição com indicação no display de menor ou igual a 30 BPM até valores maiores ou iguais a 250 BPM. Frequência respiratória com indicação no display na faixa cujo limite inferior seja 6 (seis) rpm (respiracao por minuto) e cujo limite superior seja no mínimo 140 (cento e quarenta) rpm, incluindo-se nesta faixa os dois extremos; Possibilidade de leitura da frequência cardíaca através dos eletrodos de ECG ou do sensor de oximetria. Monitoração da temperatura, com no mínimo dois canais, com sensores apropriados para a medição de temperatura cutânea, retal e esofágica. A resolução de pelo menos 0,1 graus C e o intervalo de temperatura de pelo menos 15 a 45 graus C. Com alarmes para alta e baixa temperatura ajustáveis. Monitoração continua de oximetria de Pulso (SPO2), com resolução menor ou igual a 2,5% na oximetria para saturação de 70 a 100% e menor ou igual a 2 BPM na taxa de batimentos cardíacos na faixa de 30 a 250 BPM, com apresentação de curva pletimosgrafica. Monitoração de Pressão não Invasiva Adulto (PNI) pelo método oscilométrico, com intervalos de medições programados pelo usuário; Monitoração de pressão configurável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal; Medição de pressão diastólica, sistólica e media com indicação no display dos valores lidos com respectiva unidade de medida (mmHg). Cada monitor deverá vir acompanhado no mínimo dos seguintes acessórios: 01 cabo ECG adulto 5 vias completo, 01 cabo ECG adulto 3 vias completo, 01 cabo ECG pediátrico completo, 01 sensor oximetria adulto completo, 01 sensor oximetria pediátrico completo, 01 cabo PNI adulto com braçadeira, 01 cabo PNI pediátrico com braçadeira. 01 sensor de temperatura adulto, 01 sensor de temperatura pediátrico, 01 cabo de força. Manual de operação em português. O monitor não deverá restringir acessórios genericos /similares Alimentação: bivolt. Registro na ANVISA, Garantia mínima de 1 ano. |  | UND | 22
TOTAL:
INSTRUÇÕES
1. CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO
2. OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE PEDIDO.
3. ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.
OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:
1. PRAZO DE ENTREGA: Conforme Termo de Referencia
2. ENDEREÇO DE ENTREGA: DOS PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA 8.1. Da Entrega: 8.1.1. As entregas deverão ocorrer no prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento da nota de empenho; 8.2. Do local e horário entrega: 8.2.3 HECC - Endereço: Av. Gen. Osvaldo Cordeiro de Farias, 466 - Mal. Hermes 8.2.4.HEGV- Endereço: Av. Lobo Júnior, 2293 - Penha Circular, Rio de Janeiro 8.2.5.UPA SEAP - Estrada do Guandu, 1.100 – Gericinó – Bangu, Rio de Janeiro – RJ 8.2.6. HTO BAIXADA - Endereço: R. João de Castro, 1250
3. FORMA DE PAGAMENTO: MEDIANTE NOTA DE EMPENHO. NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO ANTECIPADO.