## Material
PROCESSO: SEI-080007/004687/2021
INSTITUIÇÃO: |  |  | FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |  | CNPJ: |  | 10.834.118/0001-79
FORNECEDOR:
CNPJ: | [6 empty] | IE
END: | [6 empty] | BAIRRO:
CIDADE | [6 empty] | CEP:
FONE: | [6 empty] | FAX:
E-MAIL: | [6 empty] | RESPONSÁVEL:
PRODUTOS
| ITEM | CÓDIGO SIGA | DESCRITIVO | MARCA | UND | QTDE | VLR UNIT. | VLR TOTAL
| 1 | Código do Item: 4110.006.0030 (ID - 159870) | REFRIGERADOR FREEZER PARA LABORATORIO,MATERIAL GABINETE: ACO INOX, TRATAMENTO: N/A, ACABAMENTO: ACO INOX, MATERIAL CAMARA: N/A, POSICAO: VERTICAL, CAPACIDADE: 340 L, FAIXA TEMPERATURA: 2°C A 8°C, DIMENSAO EXTERNA (H X L X P): 1850 X 710 X 730 MM, COR: BRANCA, TENSAO: 110 V, DEGELO: FROST FREE, GAS REFRIGERANTE: LIVRE DE CFC, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 05 PRATELEIRAS, QUANTIDADE PORTAS: 1 PORTA, TIPO ABERTURA PORTA: VERTICAL COM PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTIEBACANTE, DISPLAY: DIGITAL, ALARME: AUDIOVISUAL PARA VARIACAO DE TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA, PORTA ABERTA E LIMPEZA DE FILTRO TODOS INDEPENDENTES E ALIMENTADOS POR BATERIA RECARREGAVEL, OPCIONAL: CERTIFICADO DE CALIBRACAO PELO SISTEMA RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRACAO). CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO. RESOLUCAO +-0,1ºC. SISTEMA DE BATERIA PARA O CONTROLADOR DE TEMPERATURA. AUTONOMIA MINIMA: 24H, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA O ARMAZENAMENTO DE BOLSAS DE SANGUE, COM 05 GAVETAS EM AÇO INOXIDÁVEL, DESLIZANTES EM TRILHOS TELESCÓPICOS PARA TOTAL DESLOCAMENTO DO INTERIOR DA CÂMARA. SISTEMA COM DE RODÍZIOS (04) E FREIO NA PARTE FRONTAL PARA TRAVAMENTO. ILUMINAÇÃO INTERNA COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE DIRETO NO PAINEL. PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD. CIRCULAÇÃO DE AR INTERNO POR SISTEMA DIFUSOR DIRECIONADO PARA CADA GAVETA/PRATELEIRA |  | UND | 2 |  | 0
1. CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO
2. OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE PEDIDO.
3. ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.
OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:
1. FORMA DE ENTREGA: A entrega sera parcelada de acordo com a demanda da unidade conforme TR.
1. ENTREGAS: A entrega será em parcela única e deverá ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias corridos a partir do recebimento da nota de empenho.
2. Do local das entregas: HECC: Av. General Osvaldo Cordeiro de Farias, 466, Marechal Hermes - Rio de Janeiro – RJ e IECAC: Rua David Campista nº 326 – almoxarifado – Humaitá – Rio de Janeiro. Do horário das entregas: De segunda a sexta-feira, das 08 às 16h O local da entrega poderá ser substituído ao critério da administração.
3. FORMA DE PAGAMENTO: MEDIANTE NOTA DE EMPENHO. NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO ANTECIPADO.